3.4.8. Градуировка спектрометра по длинам волн

Для такой операции необходим источник с хорошо известным линейчатым спектром:  например, безэлектродные шариковые лампы , возбуждаемые высокочастотным разрядом , наполненные парами ртути или инертными газами , или тлеющие разряды низкого давления в тех же газах. Спектр регистрируется и запоминаются номера каналов регистрирующей системы Nj  ( номeра шагов двигателя ) , на которых обнаруживаются локальные максимумы отсчетов.  Им сопоставляются паспортные значения длин волн  j . Если спектр на выходе прибора недоступен наблюдению или неопытный экспериментатор не может "опознать " линии по цвету и положению в спектре , можно использовать , например,  интерференционные фильтры для выделения отдельных линий  .

Градуировка сводится к определению коэффициентов модели: =f(N). Чаще всего используют полиномиальные модели, ограничив число коэффициентов значимыми , но обеспечивающими адекватность[49]. Если не удается подобрать хорошей модели для всего рабочего диапазона , можно использовать различные модели на разных участках спектра , лишь бы гарантировать требуемую точность определения длин волн.